### 漳州海关综合技术服务中心

### 2025年实验室仪器设备更新项目采购需求书

1.货物名称：漳州海关综合技术服务中心2025年实验室仪器设备更新项目

2.货物数量: 4（台/套）

3.预算金额（元）:780000.00

4.供应商专业资质：专门面向中小企业采购。

| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| --- | --- |

5.是否采购进口产品：否

6.供货一览表：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 预算金额 （万元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 凝胶渗透色谱仪 | 凝胶渗透色谱仪 | 1 | 30.00 | （台/套） | 工业 | 否 |
| 1-2 | 超纯水/纯水一体机 | 超纯水/纯水一体机 | 1 | 20.00 | （台/套） | 工业 | 否 |
| 1-3 | 纯水机 | 纯水机 | 1 | 10.00 | （台/套） | 工业 | 否 |
| 1-4 | 紫外可见分光光度计 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 18.00 | （台/套） | 工业 | 否 |

### 7.技术参数

### （核心产品）1-1凝胶渗透色谱仪

1 用途：用于净化分离含痕量、超痕量农药残留样品或含油、脂肪等复杂基质样品中的大分子保留目标小分子或收集目标大分子去除小分子杂质，以提高分析的灵敏度与准确性，同时延长色谱柱使用寿命的样品前处理系统。

2 技术指标：

2.1 输液泵

2.1.1 最大工作压力42MPa，具有脉冲阻尼器，有效降低压力脉动；双柱塞式设计，保证流量精准度,具有在线柱塞清洗装置。流量范围：0.001-10.000mL/min；5ml/min流速下流量精度：≤0.08％RSD；流量准确度：±1％。

2.2 检测器

▲2.2.1 可调波长紫外检测器，主机上配置240×128像素大显示屏。可通过软件远程控制也可本机控制。

2.2.2 波长范围：190-600nm；波长准确度：1nm；波长精度：0.2nm。

2.3 液体管理系统

2.3.1 仪器配有10ml精密注射泵，进样重复性±0.1％。

▲2.3.2 具有0-10ml体积的完全进样功能，低压密封完全进样技术解决了传统定量环式进样方式实验操作与检测结果计算繁琐的问题，避免人为错误。

2.4 高效不锈钢凝胶净化柱

▲2.4.1 配置乙酸乙酯/环己烷体系高效不锈钢柱（20*300mm），在保证分离效果的前提下，减少样品净化时间和溶剂体积，使用不锈钢柱体，采用符合EPA标准的S-X3凝胶净化填料；每根净化柱采用中压填装技术填装不少于70g填料，满足凝胶柱上样量需求。

2.5 独立的自动液体进样和收集器

★2.5.1 独立自动进样器和收集器，进样器和收集器分别具有独立的XYZ轴机械臂，进样针及管路和收集针及管路分别独立，防止交叉污染，浸入式流动清洗可对进样针和收集针进行内外壁自动清洗。

▲2.5.2 配置64位20ml进样架，48位60ml收集架，可选多种规格进样和收集架，130位12mL、20位150mL、8位50ml（浓缩杯），6位250ml（旋蒸瓶），样品架和收集架通用。

★2.5.3 系统具有收集器扩展功能，可以支持不少于4个收集器并用。

2.5.4 通过扩展可实现最大收集位可实现60ml 192位，150mL 80位，200ml (浓缩杯) 32位，250mL（旋蒸瓶）24位。

▲2.5.5 隔垫穿刺：隔垫穿刺针，上样和收集过程中可支持密闭上样、密闭收集，防止样品挥发。

2.6 控制模块

▲2.6.1 支持一键开关机，集成电源供电，实现一键控制泵、检测器、进样器、收集器以及阀系统的启动以及关闭。

2.6.2 集成通讯功能，集成通讯控制，通讯线路简化。

2.7 工作站

2.7.1一体式本机触屏控制系统。

2.7.2 可对泵、检测器、进样器及组分收集器进行反控，图形化界面设置。

2.7.3 软件界面实时显示色谱图，具有定时收集、连续收集等收集模式，并分配到设定试管中。

2.7.4 具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。

3 配置需求

3.1  高压恒流输液泵                 1台

3.2  可变波长紫外检测器             1台

3.3  自动进样器                     1套

3.4  自动收集器                     1套

3.5  阀系统模块                     1套

3.6  不锈钢净化柱（20*300mm）       1根

3.7  样品架（64位20ml）            1个

3.8  收集架（48位60ml）            1个

3.9  20ml样品瓶/盖/垫（各100个/套） 1套

3.10  60ml样品瓶/盖/垫（各100个/套）1套

3.11  软件工作站                     1套

1-2超纯水/纯水一体机

1. 用途：从自来水经主机内置的预处理保护柱，反渗透模块，内置EDI模块及紫外灯生产纯水的智能系统，产水储存于水箱。再经超纯化柱、紫外灯和终端过滤器制备超纯水。然后由独立的带显示屏的取水器取用纯水或超纯水。超纯水水质符合GB6682-2008和GB33087-2016的要求。

2.技术指标

2.1产水水质要求

2.1.1 总有机碳（TOC）含量≤ 30 μg/L，可溶性硅（以二氧化硅计）≤ 0.02 mg/L。

★2.1.2 超纯水电阻率≥18.2 MΩ•cm @ 25℃，总有机碳（TOC）＜5 ppb，最大取水流速2L/min，流速可调。

2.1.3 无机离子含量：Pb / Hg / Cr / As重金属离子≤ 0.01 ug/L 、Mn / Fe / Cu / Zn微量元素离子含量≤ 0.01 ug/L，总Si≤ 2 ug/L ，Cl、F阴离子≤ 0.5 ug/L（提供第三方检测机构出具的检测报告进行佐证）。

★2.1.4纯水产水速度≥ 15 L/H，电阻率≥5 MΩ•cm @ 25℃。

2.1.5 细菌＜0.01 CFU/ml。

▲2.2. 内置RO柱、内置EDI模块和内置纯水管路杀菌紫外灯；EDI模块防结垢设计，无需软化柱或防毒柱；不接受双极RO设计。须提供官方流路图和原厂相关技术说明（需盖生产厂家公章）。

2.3 产水流速恒定，不受环境温度影响，保证产水可达到系统标称产水速率。

2.4 产水储存于外置60L智能纯水水箱，采用聚乙烯材料，低溶出，水箱圆锥形底部设计可完全排空, 标配空气过滤器、电子溢流器、水箱265 nm无汞杀菌紫外灯、压力液位传感器。

2.5 可配置水箱自动循环模块，可在线监测水箱内储水水质，水质下降时可通过纯化柱、紫外灯自动提升储水，用户可根据需求自行开启或者关闭。

▲2.6 标配氧化紫外灯， 在线检测超纯水中的可氧化总有机碳含量，精度≤0.1ppb；TOC≤5ppb。

2.7 标配265nm UVC LED杀菌紫外灯，采用无汞设计，方便安全，绿色环保，杀菌效果更佳。

2.8 具有极大应用拓展性，在无需改变制水主机情况下可以选择配置6种以上超纯化柱，分别用于常规理化、精密分析、分子生物学、免疫及生化分析仪、超痕量分析实验等。

▲2.9 纯化柱、紫外灯、过滤器均具备无线射频（RFID）识别芯片，系统可在同一监控界面自动识别耗材类型、出厂列号、安装日期、更换期限、过水量或剩余寿命。须提供原厂出具的同一界面监控全部耗材详细信息的实物照进行佐证（需盖生产厂家公章），否则不予认可。

2.10 系统配置至少两种清洗模式，自动提示氯洗和pH清洗，并具备相应的自动清洗程序。系统具有自动维护功能（包括RO冲洗、再循环回路和水箱紫外消毒）。

2.11 主控制器可独立于主机和取水器，全触控和可移动设计；通过控制器可远程控制取水器调节流速和定量取水，可监控机器中泵、阀、紫外灯等的状态或电流，维护和报警信息。各级参数均可设置上下报警限，当设备运行超出报警限时会自动报警。

▲2.12 配置的独立取水器集成彩色触摸屏，可通过触摸屏设置实现定量取水和流速调节，定量取水范围：0.01-999 L。自动显示电导率/电阻率、TOC、温度、液位，自动维护提示、自动报警等功能。独立取水器可距离主机至最大10米，可通过无数据线方式与主机通讯连接，系统最多可连接10个取水器。取水器可通过无数据线方式与主机通讯连接。

▲2.13 主机须配置高灵敏度漏水保护器，至少包括电磁阀、探头、信号放大电路等，其中探头应至少包括2个探针，可高灵敏度的检测微弱的漏水信号的强度。

2.14 全面的数据管理系统，可以存储至少2年的水质数据；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统，可连接打印机。

2.15 主机可通过局域网远程控制，支持用户通过移动智能终端应用软件（APP），远程查看主机使用状况、报警信息、水质信息。APP可对多台设备同步管理，当工作站触发维护或报警时，可以在移动终端上同时发出警告，并将报警消息推送给上位机，可有效避免损害扩大，延长系统的正常运行时间，确保实验室安全。

3.配置需求

3.1  主机，带 TOC 检测              1台

3.2  取水手柄，带支架               1个

3.3  P Pack 预纯化柱                 6套

3.4  AC Pack 预纯化柱                6套

3.5  RO 柱                          2套

3.6  超纯化柱（低TOC）              3套

3.7  清洗柱                         1个

3.8  氯清洗药片                     1套

3.9  终端滤器                       3套

3.10  60L无极液位水箱               1个

3.11  185紫外灯                     2个

3.12  纯水制备杀菌紫外灯(无汞)      2个

3.13  水箱紫外消毒灯(无汞)          2个

3.14  水箱空气过滤器                3个

3.15  新版漏水保护器                1个

1-3纯水机

1.用途：从自来水经主机内置的预处理保护柱，制备纯水并储存于水箱。

2. 技术指标

2.1 Ⅱ级高纯水水质要求：

2.1.1电阻率＞5MΩ•cm @ 25℃，典型值10~15MΩ•cm @ 25℃

2.1.2总有机碳TOC <30ppb

2.1.3细菌＜10 cfu/ml

2.2  制水量120L/天@25℃。

2.3. 主机需具有温度-压力反馈系统，根据水温调节进水压力，避免在冬季自来水水温较低的情况下产水流速降低。

★2.4 系统可实时监测并显示①进水电导率、②反渗透产水电导率、③EDI产水电阻值、④超纯水产水电阻值、⑤反渗透RO膜截留率。要求产水电阻率检测器的电阻池电极常数达到0.01cm-1，温度灵敏度: 0.1℃，符合国标GB/T 33087-2016的要求。

2.5  主机具有整合型消毒口与排水再循环回路，系统可根据RO截留率智能提示维护清洗并全自动清洗，附清洗药片一瓶（45颗）。

★2.6 系统带有连续电流去离子（EDI）模块，EDI模块混床式阴阳离子交换树脂可由电流全自动再生;阴极通道须填有活性碳颗粒防止结垢产生，无需使用软化柱或防毒柱滤芯等耗品，降低后期运行成本。

2.7 纯化柱耗材具有RFID电子识别标签，可自动在系统存储器中对耗材进行识别和登记，保证快速轻松地进行追溯。

2.8 配有独立的原厂30L低融出聚乙烯吹塑制成的储水水箱，圆锥型底无死角设计，可完全排空清洗。带空气过滤器，可避免空气中颗粒、微生物、二氧化碳等污染，长期保持水质。

2.9 水箱底部镂空，可放置增压泵，可为洗瓶机等设备供水，可以满足对瞬间大量取水的要求。

2.10 配有254nm紫外灯，杀菌和有效降低TOC水平

2.11 设备须满足UL安全性认证，保证用水用电安全，需提供在线查询结果的网址和截图佐证。

★2.12 须具有实验室关闭模式可在节假日等实验室长时间关闭时将系统置于休眠状态。只需很少量的水和电力消耗即可保持水质。

3.配置需求

3.1  纯水主机          1台

3.2  水箱              1台

3.3  预处理柱          1套

1-4紫外可见分光光度计

1．用途：可用于水质、食品、矿物、生化样品、药品以及环境样品等的化学法定性定量分析，也可满足科研需求。

2．技术指标

2.1 单色器：Czerney-Turner单色器设计；

★2.2 光源：脉冲氙灯，30 亿次闪烁的超长寿命，光源必须只在测试时才点亮；光源质保10年。

★2.3 波长范围：190～1100nm；

2.4光谱带宽：1.5nm；

2.5 光度范围：±3.3Abs；

2.6波长准确度：±0.5nm；

2.7波长重复性：0.1nm；

★2.8 光度精度：±0.005A (使用NIST930 滤光片在1.0Abs )；

2.9 基线平滑度：±0.001Abs；

2.10杂散光：≤0.05%（220nm 处)；

2.11稳定性: ≤0.0004A；

★2.12 最大扫描速率：24000 nm/min；

★2.13 室光免疫，无需关闭样品室就可以测试数据；

2.14  最少测试样品量：5μL；

2.15  USB接口

★2.16光纤附件：含浸入式光纤探头耦合器，仪器上面板，Torlon光纤和光纤探头，光程1cm，光纤78cm长，探头尺寸7.9/159mm，高温到85℃。可以实现液体样品的原位测试，将光纤插入样品中即可测试，无需转移至比色皿。

2.17  系统控制软件：用户可以自行选择中文软件或者英文软件，适用于Win10  64位操作系统，具有波长扫描、浓度测试、动力学、扫描动力学以及仪器校准、性能认证等功能。用户可以定期运行性能认证模块，验证仪器是否处于正常状态。

3.配置需求：

紫外可见分光光度计主机     1套

光纤耦合器                 1套

光纤附件                   1套

固体样品支架               1套

长光程比色皿支架           1套

各尺寸比色皿               共20只

数据终端工作站            1套

纸质数据输出设备          1套

8.交货时间、地点、方法

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 交付时间：合同生效之日起30个自然日内中标人应当完成到货，并申请安装。到货前，中标人协助采购人进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导；到货后，中标人免费提供安装服务。仪器安装后，安装工程师为采购人进行现场培训。全部安装、验收（初验收）、培训工作应在10天（自然日，申请安装之日起）内完成（除了不可抗拒的突发客观因素（如自然灾害等）外），且所验收指标均应满足要求，如超过10天（自然日）完成，采购人有权要求退货，并要求赔偿损失。如有不一致的，以本规定为准。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | ★ | 交货方法 | 到货并安装调试、验收合格。 |

9、质量保证和售后服务要求

★9.1质保期：产品安装调试完成并经用户验收合格后，质保期3年(含附属设备和耗材)，在质保期内，中标供应商必须提供原生产厂商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及配件全部免费；质保期外5年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定）。

9.2质量保证和售后服务承诺：中标人应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标人应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务（不含其它费用）。质保期后，中标人提供设备终身技术支持，包括故障排除、维修、零配件供应、仪器软件免费升级和培训等。质保期后的维修及供应零配件需合理报价。本项目合同签订后，中标人应在1周内将仪器安装的环境和设施要求通知需求单位。

12.3响应故障处理中标人能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标人应提供维保人员名单、联系电话等。

10、验收条款

10.1验收时间：所有设备安装调试培训完毕后，中标人应及时联系使用单位代表会同项目其他负责人共同组成验收小组，对整个项目进行验收。

10.2验收方式：（1）在货物到达使用单位后, 在采购人安装条件允许的条件下，中标人应在5天内派工程技术人员到达现场,在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物,组织安装,调试,由此发生的一切费用包含在投标总价中。（2）设备安装后,使用单位按国家标准及厂方标准进行质量验收。（3）除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则中标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标后应向使用单位提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则使用单位有权视为验收不合格。

10.3验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

（1）出厂检验：中标供应商应向需求单位提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，需求单位有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。

（2）安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给使用单位，如需要，中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。

（3）最终验收：设备安装、调试结束后，由中标人负责并会同使用单位及有关部门或专家（如需）按验收标准要求进行最终验收。

10.4验收内容：使用单位应当成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付条件挂钩。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，需求单位有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，需求单位将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利 。履约验收的各项资料应当存档备查。

10.5履约验收标准：设备按国家相关标准及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数，带“★”的项目必须符合其性能。

10.6履约验收其他事项：技术参数内容只提及仪器主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能通过验收和法定计量部门校准或检定。因中标人提供的部件不足够，导致仪器不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标人负责免费提供，且每逾期一天，中标人须向使用单位偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的仪器总价的2‰的延误金。

11.付款条件

验收合格且收到中标人开具的等额发票及相关资料后60日历日内支付全款。

12.违约责任

12.1因中标人原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标人违约，对采购人造成损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

12.2在签定采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标人违约，采购人有权从履约保证金中取得补偿（如有提交履约保证金的），并可进一步提出追索和索赔。整机验收合格后无合同纠纷，采购人在收到中标人提供的退还申请书后，一次性无息在30日内向中标人退还履约保证金：

12.2.1签定合同后，中标人未按合同规定提供服务的；

12.2.2中标人逾期提交材料的，每逾期一天，按合同价格的千分之一偿付违约金，但累计不超过合同总价的10%；

12.2.3中标人不能交货或不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），采购人有权从履约保证金中取得补偿（如有提交履约保证金的）；如有支付定金的，中标人应双倍返还采购人支付的定金；

12.2.4中标人未能按合同规定履行其义务的；

12.2.5在签定采购合同之后，中标人无正当理由要求解除合同的；

12.3本合同所有服务，都必须由中标人自己或在投标文件中明确的单位承担，未经采购人书面同意，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为中标人违约，采购人有权单方终止合同，对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

12.4因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失、声誉损失等。同时，采购人有权解除合同并更换中标人，并报相关行政主管部门处罚。

若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，且中标人应当按照合同规定的赔偿标准和程序足额赔偿采购人的直接和间接损失，以及承担可能引发的额外法律责任。

接到书面通知书起七天内全部支付违约金、赔偿金等，否则按每日未付金额的万分之五支付迟延付款利息，直至付清为止。

12.5本招标文件未约定的其他事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立，但不得与本招标文件的内容相冲突或减损采购人的权益。

13.其他违约责任

13.1因中标人原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。

13.1.1对于货物被证实存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，采购人有权自行选择要求退货、退货重新制作、新货替换或者降价处理。中标人应按照采购人意见，用以下一种或几种方式结合解决，但累计违约金总额不得超过合同总价的20%：

13.1.1.1退货：采购人将货物退回中标人，中标人将合同货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用。

13.1.1.2退货重新制作：采购人将货物退回中标人，中标人按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生的一切损失和费用。

13.1.1.3新货替换：中标人用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品，承担采购人蒙受的全部损失和费用，并承担由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。

中标人除按上述约定采取措施外，还要根据违约程度承担最高不超过10%合同总金额的违约金，违约金可按要求直接支付，也可从货款中扣除。

13.1.2如果中标人未在采购人要求的10日内或采购人同意的期限内，按照上述任何一种方式采取补救措施，采购人有权解除合同，并要求中标人退回采购人已支付的货款且支付合同价款的30%作为违约金，并视损失情况根据《中华人民共和国民法典》有关规定追究其相关责任，赔偿采购人的全部损失。

13.1.3对于未能按合同要求提供服务或被证实未提供应当承担的服务的，采购人有权要求限期整改。无合理理由不进行整改的视为根本违约。

13.2中标人未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。

13.2.1在履行合同过程中，如果中标人遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标人通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如采购人不同意延期，中标人仍应当按照约定的时间完成交货义务。

13.2.2除双方另有约定外，如果中标人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求中标人支付误期赔偿费，或从合同货款中扣除误期赔偿费。赔偿费按每天迟交货物价格或未提供服务费用的千分之五计收，直到交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价格的百分之十（10%）。

13.2.3一旦达到误期赔偿的最高限额，采购人有权解除合同，要求中标人退回采购人已支付货款并追究中标人相应违约责任、赔偿采购人的全部损失。采购人因此遭受的损失超过违约金的，有权继续向中标人追偿。

13.3因中标人或中标人工作人员或中标人相关方的作为或不作为行为致使采购人或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，中标人应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且采购人有权解除本合同。

## 14.其他事项

### 14.1技术参数响应说明

14.1.1 采购包的技术参数要求中载明的选购配件，如若中标，实际供货时中标人需按采购人要求配置，采购人将按其所报选购配件的价格按需进行采购。

14.1.2 佐证材料要求（原件备查）：技术参数要求条款中有明确佐证材料要求的，按其要求提供。

14.1.2.1 投标人提供的佐证材料应完整（如检测报告、技术白皮书、产品说明书及彩页等应提供整份完整的检测报告），不得仅提供材料中的部分内容。且材料的尺寸和清晰度应该能够清晰的被阅读、识别和判断，否则将承担不利的评审后果。

14.1.2.2 若投标人提供的材料属于非中文描述的，还应按招标文件要求提供中文译本，否则不予认可。

14.1.3涉及技术指标数值要求为定值的，供应商可提供优于指标要求的产品参与投标，指标参数优于采购文件要求的，视为满足文件要求。

★14.1.4 投标人应在投标文件中明确承诺：本次所投产品均为非进口产品，其生产制造地为中华人民共和国境内，符合国家政府采购关于“非进口产品”的相关规定。投标人须对此进行书面承诺。

14.2报价要求

14.2.1货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、包装、运输、装卸、税金、保险、安装、搬运、调试、验收、培训、检验、保修等、质保期内的设备维保费用、采购代理服务费以及售后服务等费用。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

14.2.2报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

14.2.3投标人对本项目各采购包分别只能有一个报价，采购人不接受有选择的报价。

14.2.4投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

★14.2.5本项目为固定单价暂定总价，各投标人所报单价不得超过各项单价的预算金额，报价超过预算金额的属无效投标。

★14.2.6投标人不得对设备技术和服务要求中供货配置、主要配置、配置要求、配置清单、配置等中所包含的附属设备或部件进行任何形式的减配，并承诺中标后完整提供所有附属设备和部件。

14.3设备包装和运输

14.3.1包装：设备交货时应按国家有关标准要求进行包装。

14.3.2运输方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成设备在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

14.4安装调试要求:

14.4.1 由中标人负责设备的现场安装和调试，在接到用户通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

14.4.2 中标人应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

14.4.3 在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。

14.4.4 中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标人负责。

14.4.5 中标人提供的设备、材料及施工用具，在进入使用单位安装地现场后的保管，由中标人负责；中标人在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由中标人负责。

14.5培训要求

14.5.1 现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如有用户有因人员流动，需要进行培训，在协商下制造商应尽量满足对用户新增实验人员进行免费培训。

14.5.2 专门操作指导：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方1名技术人员，直到使用单位受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

14.5.3 操作指导方式：技术、操作指导。

14.5.4 此项费用应包含在投标总价中。

14.6履约保证金

本采购包履约保证金为合同金额的10%

## 说明：收取时间：合同签订时提交。 退还时间：整机验收合格后无合同纠纷，采购人在收到中标人提供的退还申请书后，一次性无息在30日内向中标人退还履约保证金。 提交方式：中标人在合同签订时，向采购人缴纳成交金额的10%履约保证金，若中标人未完成合同规定的各项目标，采购人相应没收一定比例的履约保证金。若中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正或自行处置，所发生的费用在履约保证金中扣除。若中标人完成合同规定的各项管理目标，在合同期满后且服务缺陷更正1个月后，并配合采购方和新成交单位办理移交手续后，采购人收到中标人请求退还履约保证金的书面申请报告后，10个工作日内采购人将无息退还给中标人所交纳的履约保证金。履约保证金以电汇或转帐非现金形式在合同签订前缴交至采购人指定账户，允许投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。投标人若为中小企业的可减半缴纳履约保证金，投标人须在投标文件中提供投标人中小企业声明函。

## 14.7其他

14.7.1  除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

14.7.2 本项目招标文件增加补充条款，补充条款内容与招标文件其他地方内容不一致的，以补充条款内容为准。

单位名称（公章）：

联系人：陆芃

联系方式：17859900578

2025年9月10日